| - Характеристики изделия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Модель | Диапазон измерений | Разрешение | Точность |
| Вольт |  |  |  |  |
| Среднеквадратичное напряжение (переменное+постоянное) | 434-II | 1–1000 В — между фазой и нейтралью | 0,1 В | ± 0,5% от номинального напряжения*** |
| Пиковое напряжение |  | 1–1400 В пикового напряжения | 1 В | 5% от номинального напряжения |
| Коэффициент амплитуды напряжения (CF) |  | 1,0 > 2,8 | 0.01 | ± 5 % |
| В (среднекв. знач.) ½ | 434-II | 1–1000 В — между фазой и нейтралью | 0,1 В | ± 1% от номинального напряжения |
|  | 434-II |  | 0,1 В | ± 0,2% от номинального напряжения |
| Vfund (основное напряжение) | 434-II | 1–1000 В — между фазой и нейтралью | 0,1 В | ± 0,5% от номинального напряжения |
| Амперы (погрешность за исключением погрешности клещей) |  |  |  |  |
| Амперы (переменный+постоянный ток) | i430-Flex 1x | 5–6 000 A | 1:00 AM | ± 0,5% ± 5 ед.мл.разр. |
|  | i430-Flex 10x | 0,5–600 A | 0,1 В | ± 0,5% ± 5 ед.мл.разр. |
|  | 1 мВ/А 1x | 5–2000 A | 1 В | ± 0,5% ± 5 ед.мл.разр. |
|  | 1 мВ/А 10x | 0,5–200 A (только переменный ток) | 0,1 В | ± 0,5% ± 5 ед.мл.разр. |
| А (пиковый ток) | i430-Flex | 8400 A (пиковый ток) | 1 А (среднекв. знач.) | ± 5 % |
|  | 1 мВ/А | 5500 A (пиковый ток) | 1 А (среднекв. знач.) | ± 5 % |
| Коэффициент амплитуды тока (CF) |  | 1–10 | 0.01 | ± 5 % |
| А (среднекв. знач.) ½ | i430-Flex 1x | 5–6 000 A | 1 В | ± 1% ± 10 ед.мл.разр. |
|  | i430-Flex 10x | 0,5–600 A | 0,1 В | ± 1% ± 10 ед.мл.разр. |
|  | 1 мВ/А 1x | 5–2000 A | 1 В | ± 1% ± 10 ед.мл.разр. |
|  | 1 мВ/А 10x | 0,5–200 A (только переменный ток) | 0,1 В | ± 1% ± 10 ед.мл.разр. |
| Afund (ток основной частоты) | i430-Flex 1x | 5–6 000 A | 1:00 AM | ± 0,5% ± 5 ед.мл.разр. |
|  | i430-Flex 10x | 0,5–600 A | 0,1 В | ± 0,5% ± 5 ед.мл.разр. |
|  | 1 мВ/А 1x | 5–2000 A | 1 В | ± 0,5% ± 5 ед.мл.разр. |
|  | 1 мВ/А 10x | 0,5–200 A (только переменный ток) | 0,1 В | ± 0,5% ± 5 ед.мл.разр. |
| Гц |  |  |  |  |
| Гц | Fluke 434 при 50 Гц номинально | 42,50–57,50 Гц | 0,1 Гц | ± 0,01 Гц |
|  | Fluke 434 при 60 Гц номинально | 51,00–69,00 Гц | 0,01 В | ± 0,01 Гц |
| Питание |  |  |  |  |
| Ватты (В-А, вар) | i430-Flex | макс. 6 000 МВт | 0,1 Вт–1 МВт | ± 1% ± 10 ед.мл.разр. |
|  | 1 мВ/А | макс. 2000 МВт | 0,1 Вт–1 МВт | ± 1% ± 10 ед.мл.разр. |
| Коэффициент мощности (Cos j/DPF) |  | 0–1 | 0.001 | ± 0,1% при номинальных условиях нагрузки |
| Энергия |  |  |  |  |
| кВт-ч (кВА-ч, квар-ч) | i430-Flex 10x | Зависит от номинала клещей и напряжения |  | ± 1% ± 10 ед.мл.разр. |
| Потери энергии | i430-Flex 10x | Зависит от номинала клещей и напряжения |  | ± 1% ± 10 одиночных импульсов, за исключением точности сопротивления |
| Гармоники |  |  |  |  |
| Порядок гармоники (n) |  | Постоянный ток, группировка с 1 по 50: группы гармоник в соответствии со стандартом IEC 61000-4-7 |  |  |
| Порядок промежуточной гармоники (n) |  | ОТКЛ, группировка с 1 по 50: группы гармоник и промежуточных гармоник в соответствии со стандартом IEC 61000-4-7 |  |  |
| Вольты | %f | 0,0–100 % | 0.10% | ± 0,1% ± n x 0,1 % |
|  | %r | 0,0–100 % | 0.10% | ± 0,1% ± n x 0,4 % |
|  | Абсолютное значение | 0,0–1000 В | 0,1 В | ± 5% * |
|  | THD (суммарные гармонические искажения) | 0,0–100 % | 0.10% | ± 2,5 % |
| Амперы | %f | 0,0–100 % | 0.10% | ± 0,1% ± n x 0,1% |
|  | %r | 0,0–100 % | 0.10% | ± 0,1% ± n x 0,4 % |
|  | Абсолютное значение | 0,0–600 A | 0,1 В | ± 5% ± 5 ед.мл.разр. |
|  | THD (суммарные гармонические искажения) | 0,0–100 % | 0.10% | ± 2,5 % |
| Ватты | %f или %r | 0,0–100 % | 0.10% | ± n x 2% |
|  | Абсолютное значение | Зависит от номинала клещей и напряжения | — | ± 5% ± n x 2 % ± 10 ед.мл.разр. |
|  | THD (суммарные гармонические искажения) | 0,0–100 % | 0.10% | ± 5 % |
| Сдвиг фаз |  | От -360° до +0° | 1° | ± n x 1° |
| Фликкер |  |  |  |  |
| Plt, Pst, Pst (1 мин.) Pinst |  | 0,00–20,00 | 0.01 | ± 5 % |
| Дисбаланс |  |  |  |  |
| Вольты | % | 0,0-20,0 % | 0.10% | ± 0,1 % |
| Амперы | % | 0,0-20,0 % | 0.10% | ± 1 % |
| Управляющие сигналы сети |  |  |  |  |
| Пороговые уровни |  | Пороговые и предельные значения, а также длительность сигнала программируются для двух частот сигнала | — | — |
| Частота сигнала |  | от 60 Hz до 3000 Hz | 0,1 В |  |
| Относительное напряжение (%) |  | 0,0–100 % | 0.10% | ± 0,4 % |
| Абсолютное напряжение, усредненное за 3 с (В 3s) |  | от 0,0 В до 1000 В | 0,1 В | ± 5 % от номинального напряжения |

| - Общие характеристики |  |
| --- | --- |
| Корпус | Массивная ударопрочная конструкция со встроенной защитной кобурой. Защита от влаги и пыли IP51 согласно стандарту IEC60529 при использовании в наклонном стоячем положении. Удары и вибрация. Удар 30 г, вибрация: синусоида 3 г, случайно 0,03 г2/Гц согласно стандарту MIL-PRF-28800F класса 2 |
| Дисплей | Яркость: 200 кд/м2, обычно используется силовой адаптер; 90 кд/м2, обычно используется батарейный источник питания. Размер: ЖКД 127 мм x 88 мм (153 мм/6,0 дюймов по диагонали). Разрешение: 320 x 240. Контрастность и яркость: регулируется пользователем, с компенсацией температурных воздействий. |
| Память | Карта SD 8 ГБ (совместима со стандартом SDHC, отформатирована в системе FAT32), до 32 ГБ дополнительно. Защита экрана и несколько модулей памяти для хранения данных, в том числе записей (в зависимости от размера памяти) |
| Часы реального времени | Метка даты и времени для режима "Тенденция", отображение переходного процесса, монитор системы и регистрация событий |

| - Условия эксплуатации |  |
| --- | --- |
| Рабочая температура | 0 °C ~ +40 °C; +40 °C ~ +50 °C, за исключением батареи |
| Температура хранения | -20 °C ~ +60 °C |
| Влажность | +10 °C ~ +30 °C: относительная влажность 95 % без конденсации +30 °C ~ +40 °C: относительная влажность 75% без конденсации +40 °C ~ +50 °C: относительная влажность 45% без конденсации |
| Максимальная высота над уровнем моря | До 2000 м (6666 фт) для CAT IV 600 В, CAT III 1000 В. До 3000 м (10 000 фт) для CAT III 600 В, CAT II 1000 В. Максимальная высота хранения 12 км (40 000 фт) |
| Электромагнитная совместимость (EMC) | EN 61326 (2005-12) для излучения и невосприимчивости |
| Интерфейсы | мини-USB-B, изолированный USB-порт для ПК, разъем для подключения карты SD за батарей инструмента |
| Гарантия | Три года (детали и сборка) на основной прибор, один год на вспомогательное оборудование |

Загрузить полную спецификацию »

* ± 5%, если ≥ 1% от номинального напряжения; ± 0,05% от номинального напряжения, если < 1% от номинального напряжения. 
   ** Номинальная частота 50/60 Гц согласно IEC 61000-4-30
 *** Измерения 400 Гц не поддерживаются для мерцания, сигналов сети и режима монитора. 
****для номинального напряжения 50–500 В